1. **恒定湿热试验**

试验要求：试品应能承受+40℃、93%RH、48h的恒定湿热试验，试验中应能正常工作。试验后5min内进行绝缘电阻测试，测量值应不小于1MΩ。

试验结果：试品按照上述要求进行恒定湿热试验，试验中和试验后能正常工作。

试验后5min内进行绝缘电阻测试，绝缘电阻测量值：L—地＞ 1000MΩ， N—地＞1000MΩ。