1. **振动试验**

试验要求：频率范围10Hz～55Hz、峰值加速度10m/s²、扫频循环5次、危险频率持续时间10min。试验后应无损坏和紧固件松动脱落，通电后能正常工作。

试验结果：试验后试品无损坏和紧固件松动脱落，能正常工作。